标段01：理化设备，精密设备

技术规格

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高效液相色谱仪 | 高效液相色谱仪简介 高效液相色谱仪包括：高压输液泵，自动进样器，柱温箱，紫外-可见光检测器模块；具有高压、高速、高效和高灵敏度等特点；是现代实验室不可缺少的定性、定量工具。 应用领域 应用于分析化学、有机化学和生物化学等领域；在药物分析、食品安全、环境监测、农林畜牧、石油化工等行业有广泛使用。 技术参数 1. 工作条件 1.1 电源：220V，47-63Hz电源； 1.2 环境温度：10℃-35℃； 2. 技术要求 系统由二元高压输液泵、手动进样器或自动进样器、柱温箱、紫外-可见光检测器、原厂色谱工作站组成。 2.1二元高压输液泵 2.1.1泵类型：串联双柱塞式； 2.1.2流量范围：0.001-10.000mL/min； 2.1.3流量准确度：±0.5%（@1.000 mL/min，水）； 2.1.4流量精密度：RSD≤0.1%（@1.000 mL/min，水）； 2.1.5梯度准确度：±0.5%； 2.1.6梯度重复性：≤0.2%SD； ★2.1.7最大耐压：62MPa； 2.1.8压力脉动：≤1%（@流速≤5mL/min，压力≤4000psi）； ★2.1.9标配：4通道溶剂选择阀，支持四种溶剂切换； ★2.1.10标配：自动在线清洗，实时保护柱塞杆和密封圈； 2.1.11选配：2通道真空脱气机； 2.1.12其他：标配混合器，漏液检测，高压、低压保护，排空快捷按键； 2.1.13长宽高：500mm × 386mm × 252mm。 2.2自动进样器 2.2.1样品容量：2个标准54位样品瓶架（可选配96孔板和384孔板）； 2.2.2定量环体积：标配100μL环体积； 2.2.3进样重复性： 常规进样：RSD≤0.5%； 携带进样：RSD≤1.0%； 2.2.4线性相关系数：≥0.999； ★2.2.5交叉污染：＜0.003%（咖啡因）； ★2.2.6最大耐压：42MPa（可选配103MPa进样阀）； ★2.2.7选配：洗针液脱气模块； 2.2.8其他：漏液检测，缺瓶检测； 2.2.9长宽高：500mm × 386mm × 252mm。 2.3柱温箱 2.3.1温度控制范围：室温-10℃-85℃； 2.3.2温度示值误差：±1℃； 2.3.3温度控制精密度：±0.1℃ ； ★2.3.4控温方式：半导体控温，双风扇空气循环； 2.3.5其他：漏液检测，开门检测，过温报警，温度保护开关； 2.3.6长宽高：500mm × 386mm × 165mm。 2.4紫外-可见光检测器 ★2.4.1光源：氘灯（透射式）和钨灯； 2.4.2波长范围：190-900nm； 2.4.3光谱带宽：8nm； 2.4.4波长准确度：±1nm； 2.4.5波长精度：±0.1nm； 2.4.6噪声：±0.25×10-5AU（ASTM）； 2.4.7漂移：1×10-4AU/h； 2.5.8线性范围：＞2.5AU（ASTM）； 2.5.9流通池光程：10mm； 2.5.10流通池体积：12μL； 2.5.11最小检测浓度：4×10-9g/mL（萘标）； ★2.5.12波长校正：内置汞灯校正波长； ★2.5.13前方维护：前方更换氘灯、钨灯和流通池； 2.5.14其他：漏液检测，光源室过温保护； 2.5.15长宽高：500mm × 386mm × 165mm。 2.6 原厂色谱工作站 ★2.6.1工作站采用数据库方式保存色谱数据，具备数据库完整备份还原功能，安全可靠。 ★2.6.2拥有多级用户权限管理，审计跟踪功能，符合FDA 21 CFR part 11/GMP/GLP等法规的要求。 ★2.6.3拥有强大的数据处理功能，提供25种积分事件和3种定量计算方法，并支持噪声和漂移的计算；通过建立校准曲线，自动计算样品含量。 2.6.4工作站界面友好，各个功能区布局简洁，操作便捷；内置标准方法，可直接检索，调取使用。 2.6.5报告编辑操作便捷，内置多种模板，并可以保存新模板，点选即可输出定制化报告。 2.6.6色谱工作站可对仪器进行全面反控，诊断维护，自动跟踪耗材使用状态并提醒维护或更换。 | 1 | 台 |
|  | 气相色谱仪 | 技术要求： 1.1 使用环境:固定实验室室内操作 1.1温度要求： 10℃~40℃ 1.2湿度要求； 5%~95% 1.3电源要求： 230V±10% 1.4外形尺寸： 57cm×66cm×56cm（高x宽x深） 2色谱主机 2.1 8种EFC电子流量控制功能，精确控制载气、分流、检测器氢气、空气、尾吹等辅助气的流量与压力。 2.2独立控温进样器，最多可以安装3个进样器 2.3高精度的控温精度，具有5个标准控温区，4个可选控温区，共9个控温区 2.4两个电源插座 24V（每个最大电流 1A） 2.5 8个标准独立外部事件，8个可选外部事件，时间事件最多可设定30个 2.6 主机具有存储功能，可存储50个操作方法，随时调用 - 全反控工作站，3路独立数字信号输出 2.8 9英寸全彩色触摸屏，分辨率（800x480），同时具有中文 (简体中文和繁体中文)，英语，德语，法语，西班牙语，意大利语，葡萄牙语，俄语，日语,泰语, 韩语，荷兰语13种语言可选 3柱箱 3.1内容积： 28cm(宽) x20cm（深）x28cm（高） 3.2操作温度：室温上+4℃—450℃（最小增量0.1℃） 3.3最大升温速率：全电压范围内150℃/min，柱温箱内插入附件后为180℃/min 3.4环境温度影响：室温变化1℃时柱温箱变化<0.01℃ 3.5程序升温平台：24/25(阶/平台) 3.6保留时间重复性<0.008% or < 0.0008 min（十五烷程序升温条件测试验证） 3.7峰面积重复性RSD<1% 3.8降温速度：柱温箱温度从450℃降至50℃，少于4.5min 3.9温度设置精度：0.1℃ 3.10最大运行时间24999min 4进样口 最多可安装三个进样口，并可两个进样口同时进样 柱压及流量控制：电子流量控制（EFC） EFC类型：4种进样口EFC类型 压力控制：全量程范围内精度0.1% 压力设定分辨率：0.001psi 流量控制准确度和精度：全量程范围内准确度2.0%，精度0.2% 流量控制重复性：0.5% 4分流/不分流进样口 4.1压力设定范围：0~150 psi 4.2总流量：500 ml/min(N2/Ar) 1500ml/min(He/H2) 4.3最高设定温度：450℃ 4.4分流比设定范围：1-10,000(依色谱柱类型而定) 4.5适用色谱柱类型：宽口径毛细管色谱柱(0.53mm) 细口径毛细管色谱柱(0.05~0.32mm) 4.6 具有恒压、恒流、恒定线速度以及压力脉冲进样等模式。 4.7 压力程序比率设定范围 -400~400psi/min 约-2758kpa~2758Kpa/min之间 4.8 程序升压阶数：24阶 5检测器 检测器气体流量通过DEFC电子控制。 类型：6种检测器特定EFC类型 准确度：设定流量±7 %以内 分辨率：0.1或1 mL/min FID、TCD、ECD、FPD、NPD检测器可选，同时最多可安装3个检测器,并可同时工作无需拆卸。 5.1氢火焰检测器FID 最高操作温度： 450℃ 检测限： ≤1pg C/sec 基线噪声： ≤1×10-12A 基线漂移： ≤1×10-11A 线性动态范围： 107 火焰喷嘴类型：陶瓷 运行性能：熄火探测自动重新点火功能 检测器数据采集速率：600Hz 5.2电子捕获检测器(ECD) 最高操作温度： 450℃ 检测限： ≤10fg /sec 基线噪声： ≤0.2mV 基线漂移： ≤0.5mV 线性动态范围： 104 放射源： 63Ni - 15 mCi (555 Mbq) 检测器数据采集速率：600Hz 5.3火焰光度检测器FPD 最高操作温度： 450℃ 检测限： ≤S：1pg S/sec ≤P：100fg P/sec 基线噪声： ≤1×10-10A 基线漂移： ≤1×10-10A 线性动态范围： S: 103 P: 104 6 自动进样器选项 自动进样器 样品容量：100×2 ml进样瓶 大体积溶剂洗瓶：2×120ml 进样模式：双进样口进样模式、重复进样模式 进样速度：50μL/s 操作模式: 液体进样 环境温度顶空进样 SPME进样(固相微萃取) 预设定进样针模式： 1ul，2ul，5ul，10ul，100ul，250ul 样品加热和冷却装置（选配） 可自动添加内标 7 原厂反控工作站 7.1 一体化CompassCDS，全PC控制GC参数，无需键盘设定。 7.2 3路信号输出 7.3 信号采集频率：最高600Hz可设定 7.4 反控软件/数据处理软件 可以在wingdows XP 和Windows 7、10系统下工作，计算机要求最低配置硬盘100G、RAM 2G、CD-ROM等。 可以控制GC所有参数，如流量、温度、电流、量程等。 可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告。 具有保留时间锁定，自定义报告等功能。 满足FDA 21 CFR Part 11和GLP要求。 | 1 | 台 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 1、技术特点 ★1.1双光束/单光束可切换，全反射消色差光学系统，保证各种元素在不同波长处样品通道与参考通道两条光束的统一性和最佳光学位置，使光束成像和信噪比处于最佳水平，换灯后无需调节聚焦点的位置，大大提高测试结果的准确性、可靠性及工作效率。 1.2超强的抗原子化器光辐射能力，可有效消除火焰背景发射和高温下石墨管强烈的光辐射。 1.3智能杂散光测量和校正技术.，有效改善了原子吸收光谱仪的光学精度、线性范围，提高了背景校正能力。 1.4光学降噪技术，结合光学元件紫外增强技术，有效改善了仪器光学性能和线性范围。 ★1.5间歇脉冲点灯技术，使普通空心阴极灯用于自吸背景校正成为可能，灯的使用寿命延长十倍以上，而成本仅为专用自吸灯的十几分之一，大大降低了使用成本。（需提供相关证书） 1.6 “汞灯-试剂”梯度测量技术，提高仪器检测的速度及性能。 1.7用纵向加热石墨炉技术 ★1.8采用与地面垂直式8灯架系统，自动换灯，同时点亮8个。 1.9采用氘灯及自吸收扣背景方式 1.10原子吸收火焰石墨炉一体机，自动切换 2.1、技术指标 ★2.1.1波长范围：180nm-900nm 2.1.2单色器：消象差C-T型单色器 2.1.3光栅刻线：1800条/mm，闪烁波长250nm ★2.1.4光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.4nm、0.7nm、1.4nm、2.0nm六档自动切换 2.1.5波长示值误差：±0.1nm，波长重复性：0.05nm 2.1.6分辨能力：可分辨Mn三线（279.5nm和279.8nm线峰谷≤30%） ★2.1.7基线漂移：(Cu)0.003A/30min（静态）；基线稳定性(Cu)：≤±0.004A/30min（动态）； 2.1.8光谱带宽偏差：≤0.015nm 2.2火焰系统： 2.2.1燃烧器：金属钛燃烧器。 2.2.2喷雾器：高效玻璃雾化器。 2.2.3雾化室：耐腐蚀材料制品。 ★2.2.4特征浓度(Cu)：≤0.02ug/ml；检出限(Cu)：≤0.002ug/ml；精密度(Cu)：RSD≤0.4％； 2.2石墨炉分析系统： 2.2.1特征量：Cd≤0.3pg；检出限：Cd≤0.2pg；重复性（RSD）：Cd≤1.8%。 2.2.2温度范围：室温—3000℃； 2.2.3石墨管内保护气流量：可设停、开（0-50ml/min微流量或300-400ml/min固定流量）； 2.2.4石墨炉原子化器位置水平、垂直、转位全部免调； 2.2.5安全控制：冷却水流量、保护气压力、炉体温度、石墨管； 2.2.6安装自动报警和安全保护； 2.2.7原子化升温方式：光控升温、时控升温、一般升温； 2.2.8石墨炉位置水平、垂直、转位全面调。 ★2.2.9石墨炉系统可视化，具备编码灯功能（可以实现一次设定，多种元素顺序测量）。 2.2.10原装进口石墨管，长寿命加热均匀。 2.4数据处理： 2.4.1测量方式：火焰法，石墨炉法，氢化物法。 2.4.2浓度计算方式：标准曲线法（共6种线性、非线性拟合方法），标准加入法，内标法。 2.4.3重复测量次数：1－30次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差。 2.4.4结果打印：参数打印、数据结果打印、图形打印。 2.5背景校正： 氘灯>50倍（1Abs），校正波长可延伸到500nm以上；自吸>100倍（1Abs）,80>倍（2Abs）； ★2.6通过英国天祥Intertek机构颁发的CE、CB认证，德国TÜVSÜD机构颁发的CE-EMC认证和CE-LDV认证（需提供相关证书）。 2.7自动进样器 石墨炉自动进样技术，样品杯位数≥80个。 3、配置要求 3.1原子吸收分光光度计主机（火焰系统和石墨炉系统）一台； 3.2可选配空心阴极元素灯及对应标液； 3.3低噪空气压缩机1台； 3.4石墨炉自动进样器1套，进样位数80位以上； 3.5冷却循环水机1台 3.6品牌电脑及打印机1套； 3.7实验室用乙炔瓶表1套； 3.8高纯度氩气瓶表1套。 | 1 | 台 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 一、特点： ★1、双光束，非对称垂直式检测光路，简化了仪器结构，有效减少了光能量的损失，使仪器具有高能量，高信噪比的特点（必须提供国家知识产权局颁发的证书）。 2、高灵敏度硅光检测器，高性能A/D器件组成的双检测系统，噪声低，稳定性好。 3、专业设计的电路，抗干扰能力强，可保证仪器获得很好的线性范围和较低的噪声。 4、自动光源调整，自动定位，保证仪器任何时候都处于最佳状态。 5、即插即用的光源管理，无需专用工具，无需调节。 6、单槽位、双比色皿架样品室，参比和样品必须同时检测。 ★7、八英寸大屏幕触摸式彩色液晶操作显示屏,无需按键，便可在屏幕上触摸操作，进行光度测试，浓度测试，光谱扫描，多波长分析，并可配软件联机操作。 ★8波长扫描速度：2800nm/min ★9单机存储能力：标曲256条 ★10通过德国莱茵TUV机构颁发的CE、CB和ROSH认证（须提供德国莱茵TUV机构认证证书）。 ★11符合药典对仪器性能指标要求，并具有光谱扫描、单波长、双波长、三波长、多波长等多种定性定量测定功能和导数分析、光谱四则运算等多种数据处理功能。 二、技术参数： 1、光学系统：双光束、垂直式检测光路（已获得国家专利）。 2、单色器：littow型自准式光路，焦距250毫米。 3、检测器：高性能数字化双检测器（日本滨松）。 4、光栅：1800条/毫米。 5、显示系统：8寸彩色触控屏。 6、波长设置方式：自动。 7、波长范围：190-1100nm。 8、波长准确度：0.3nm (系统自动校正) 。 9、波长重复性： 0.1nm。 10、光谱带宽：0.5nm，1nm，2nm，4nm四档带宽可调。 11、杂散光：≤0.01%T@220nm and340nm。 12、光度显示范围：0%T to 200.0%T, -0.3 to 4A, 0C to 9999C(0-9999F)。 13、光度准确度：0.3%T，光度重复性： 0.1%T。 14、稳定性：0.0003A/小时，噪声：0.0003A。 15、基线平直度：0.0008A。 16、数据输出接口：模拟接口， RS-232C，USB接口。 17、电源要求： 100-240VAC,47-63HZ。 18、外型尺寸：655420265 仪器重量：22kg。 19、功能：光度分析、定量分析、时间扫描、光谱扫描、多波长，DNA/蛋白质浓度测试。 | 1 | 台 |

标段02：微生物设备，前处理基础设备

技术规格

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动凯氏定氮仪 | 一 全自动凯氏定氮仪参数配置 （一）配置清单： 1、全自动凯氏定氮仪(含内置滴定系统) 1台/套 2、24位自动进样器 1台/套 3、20位石墨消解仪 1台/套 4、消解排废系统 1台/套 5、废气吸收系统 1台 6、冷却循环水机 1台 7、消化管 40支 8、溶剂桶 3个 9、消化管架 1个 （二）全自动定氮仪主机 1、设备用途： 用于检测食品、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。 2、工作条件： 2.1 电源：220 VAC ±10% 50Hz； 2.2 温度：操作环境10-35˚C； 2.3 冷凝水压：0.02MPa-1MPa； 2.4 冷凝水温度：≤20℃； 3、功能参数 3.1仪器配置：全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、进样系统； 3.2 主机基础要求：蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式； 3.2.1采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 3.2.2 检测范围：0.1-240mgN； 3.2.3 回收率≥99.5%（1-240mgN）； 3.2.4 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； 3.2.5 滴定精度：0.2μL/步,0.4μL/步,1.0 μL/步三档可选； 3.2.6 测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； 3.2.7全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印； 3.2.810寸彩色触摸显示系统，使用安卓操作系统，功能强大，使用简单，能够更好的进行样品的测试，结果的存储； 3.2.9 符合FDA21 CFR Part 11 的要求，采用用户名加密码形式登录，内置用户权限分级规则，仪器操作可溯源，使仪器的实验数据更加的真实，安全； 3.2.10云服务功能,能够通过LAN或者WIFI连接网络，将试验方法和测试结果上传到云端储存或者从云端下载到本地； 3.2.11批量测试功能，能够批量的输入样品信息，减少用户的工作量，使测试方便快捷，提高测试的效率； 3.2.11 数据存储量：100万条； 3.2.12接口：USB，LAN，RS232，CAN，WIFI； 3.2.13可以对接LIMS实验室信息管理系统，数据统一管理，方便快捷。 3.2.14可以增配对接自动进样器，测试过程无人值守，节省人力成本。 蒸馏系统 3.3.1 蒸汽流量可调； 3.3.2采用氨残留回收技术，蒸馏结束前可再次自动加碱，以保证管路中氨残留部分自动回收，保证样品的高回收率和结果的准确性； 3.3.3 蒸馏模式：双蒸馏模式可选； 3.3.4 蒸馏时间：0—6000S 连续可调； 3.3.5 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护； 3.3.6 具备冷凝水温度检测功能，冷凝充分，保证回收率； 3.3.7 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； 滴定系统 3.4.1直线电机微控滴定系统，具备边蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性； 3.4.2 采用进口标准25mL滴定管,保证实验的准确性； 3.4.3 采用柱塞泵式滴定系统； 3.4.4具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性； 3.4.5测试结果具备两种输出方式和两种报告类型，且本机即可储存100万条以上历史记录； 3.4.6 滴定颜色设置和微调功能； 3.4.7采用金属冷凝方式，温度传感器置于冷凝瓶冷凝水的出水处，保证流出液的温度不超温，保证测试结果的准确性； 进样系统 3.5.1进样器容量：24支300ml消化管； 3.5.2批次处理：与K1160凯氏定氮仪配合，一次可连续进行24个实验，实现真正无人值守工作。 3.5.3转盘速度：≥0.04r/s； 3.5.4消化管顶杆顶出速度：≥40mm/s； 3.5.5进样器内置溶液桶容积：4个15L溶液桶； 3.5.6消化管上升位置由压力传感器及光电传感器共同控制，保证消化管位置的准确性； 3.5.7电源：24VDC，可直接与K1160凯氏定氮仪连接，无需其他外界电源； 3.5.8额定功率：40W； 3.5.9接口：CAN； 其他安全保证 3.6.1具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测、进样器监测； 3.6.2 安全认证：定氮仪主机需通过CE 认证； （三）石墨消解仪 ▲1、20个样品同时消化； 2、石墨块经过特殊抗氧化技术处理，炉体孔间温差小； 3、采用PID控温技术，控温精度高，从室温到400℃仅需25分钟； 4、通过红外加热石墨块，实现整体均匀受热，提高热效率； 5、大容量存储：500组消解方案，每组消解方案最多25个温度点； 6、孔间温度均匀，保证样品消解效果一致性； 7、高精度温度传感器进行同步温度采集； ▲8、程序控制：曲线升温及直线升温； 9、显示系统：5.6 寸大屏幕真彩液晶显示； 10、可配合使用废气中和系统，通过中和、干燥消除实验过程中产生的酸性气体； 11、整机具有过压、过流、过热等多重保护；及超温报警功能； 12、仪器整体采用防腐蚀技术处理； 13、标配简易冷却架； （2）技术指标 1、控温范围：室温+5℃～450℃； 2、控温精度：±1℃； 3、加热方式：红外加热及高纯石墨传导； 4、隔热方式：先进风道隔热技术； 5、消化管：300ml； 6、处理能力：20个/批； 7、电源：220 VAC ±10% 50Hz； 8、额定功率：3.6KW； （四）消解排废系统 1、WD03排废系统采用聚四氟乙稀耐腐蚀材料 ▲2、密封盖采用PFA材质，耐酸碱高温 3、密封盖采用卡扣式设计，更换方便 ▲4、配置专业的水射式真空泵，无需电源 5、专业的滴盘设计，减少酸性液体污染腐蚀带来的危害 6、 与消解仪相连，排除酸性气体，并吸附难闻气味和有害气体 （五）废气吸收系统 1、 采用半透明的中和单元设计，易于观察，更换方便 2、 抽气强度负压实时可调，避免酸性气体外溢及抽空 3、防腐蚀真空泵，具有低噪音、大吸力、减少废气排放，节能环保， 4、水过滤、碱中和、活性炭过滤的三重过滤系统具有优秀的中和及吸附效果，能够中和凯氏消解或其它过程中产生的酸雾和反应气体 5、 采用PTFE耐腐蚀管路设计，增加了仪器的整体寿命 六、 FC1200冷却水循环器： 1制冷系统采用进口泰康压缩机，保证制冷量，同时降至最低噪音 2采用PID控温技术。制冷并非传统的压缩机启停式，电子膨胀阀技术运用更大程度上的提高了稳定性. 3 控温范围：5.0-40.0℃ 4 制冷功率@20℃：1200W 5 控温稳定度：±0.3℃ 制冷剂：Ｒ134Ａ 6 水流量：20L/min 容积：8L 7 循环泵压力：0~1.5bar可调 七、售后服务 1提供：定氮仪主机CE认证书复印件。制造企业的ISO9001认证证书复印件。主机产品操作软件权属清晰，取得的软件企业认定证书和软件产品登记证书，提供证书复印件 2、免费保修期：三年（主机），自设备验收合格之日起计算。 3、维修维护：有产品专业的维修站和维修工程师，定期免费上门再培训。 4、提供现场安装及培训。 | 1 | 台 |
|  | 超纯水机 | 主要参数： 1、纯水产水 : 产水水质：电导率：≤5μs/cm@25℃，优于GB/T6682-2008三级水标准，产水水量 : 120L/天. 取水流速: 0.8L/min.~2L/min. 2. 二级反渗透离子截留率≥99.5%；有机物截留率 (当 MW分子量> 200 D 时)>99%，微粒和细菌截留率>99%，总有机碳含量(TOC) ＜ 30ppb；投标的时候必须提供权威机构证明文件 3. 超纯水产水: 水质: 18.2MΩ.cm@25℃ ; 内置耗材超纯水产水总量: 5吨; 4. 颗粒（>0.01μm)：<1个/ml ；微生物：<1cfu/ml ；TOC：<5ppb ；无机物离子去除率≥99.5%；重金属离子≤0.1 ppb；硅去除率＞99%。 5、全系统所有运行数据（源水水质/水量/压力/温度/流速；前置净化单元水通量累计；预纯化水水质/用水量；纯水储水量；超纯水水质/用水量累计）实时采集、运算、主机线上显示、存储（无需外接电脑储存）， 6、纯水和超纯水取水界面必须显示：出水电阻率、水温、取水量、流量、水箱实时液位精度达到0.1L 7、预处理、反渗透、纯化柱、紫外灯、超滤膜等耗材均具备用水量监控及灭菌强度管理，智能耗材净化能力更换提醒（非日历天数到期提醒）和耗材更换识别功能，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全； 8、纯水/超纯水各自定量取水：取水量可从10毫升到99升自由设定，500ml以内其精确度能达到±2ml，500ml以上±1%。 | 1 | 台 |
|  | 超纯水机 | 技术规格： 一、纯水产水 1、纯水水质：电导率：2~10μs/cm@25℃，满足GB/T6682-2008三级水标准，反渗透离子截留率＞99%；有机物截留率 (当 MW分子量 > 200 D 时)>99%，微粒和细菌截留率>99% 2、纯水产水流速：产水速度240L/天， 3、纯水出水流速：三级水1-2.0 L/min； 二、超纯水产水 超纯水：电阻率≥18.25MΩ.cm@25℃，TOC≤5ppb,微生物＜1个/ml,颗粒（＞0.22um）＜1/ml，优于中国实验室用水规格GB/T6682-2008一级水标准； 三、功能参数 ★1、 配置DPRO两级反渗透模块提高去除率，保证所产纯水优于GB/T6682-2008三级水标准，提高水的利用率至60%以上,投标时必须提供权威机构认可的“小水量二级反渗透水处理系统”相关盖章证明文件 2、漏水保护装置必须具备漏水时设备可同时达到断水断电及报警的功能，以确保安全并提供获得国家权威机构认可的相关盖章证明文件 3、无段式液位传感监控器，达到液位控制、智能防溢流等功能； 4、纯水机具有开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、UV灯失效报警等功能； 5、内置全系统管路自动消毒程序: 可自动执行全系统（原水进水到取水口）循环消毒程序(非人工拆除清洗)，达到彻底杀菌效果，需附原厂操作手册说明管路消毒步骤。 6为保证纯水机厂家的可靠性，纯水机生产厂家必须提供至少两项国家发明专利技术（实用型专利技术除外）； ★7. 为保证纯水机系统的稳定性和服务能力，要求生产厂家必须从事实验室设备、水净化系统行业20年以上，投标时必须提供生产商营业执照盖章复印件备查，以成立时间进行核算 ★8. 超纯水机生产厂商具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书和欧盟CE认证证书。 工作条件： 1、进水条件：市政自来水，压力1-5 Kg；温度5-35 ℃；电导率（25℃）＜1000 μs/cm；总有机碳（TOC）＜1000 ppb；总硬度（以CaCO3计）＜300 ppm。 2、用电要求：输入100-240V AC±10%，50-60 Hz； 上述带“★” 的为必须响应（无偏离）项，在投标时必须提供获得国家认可的相关文件资质及证明； | 1 | 台 |
|  | 全自动平行浓缩仪 | 1．工作环境条件 1.1 工作电压：220V±10%，50/60 Hz。 主要技术参数及特点 2.1 漩涡技术：氮吹针口倾斜向样品管吹气，让气体沿样品管漩涡向下。气体在液体表面形成漩涡，有效增大液体表面面积，加快液体表面气体流动速度，配合水浴加热，提升溶剂的蒸发效率。 2.2 平行性检测：使用15mL离心管，浓缩10mL样品（甲醇或正己烷等）至1mL时，样品浓缩体积偏差±5%。 2.3 氮吹针可轻松拆卸清洗，防止交叉污染。 2.4 多适配管架：管架孔径可调、高度75-150mm可调，同一管架可适配多种样品管。 2.5 仪器吹气时，氮吹针不能伸入样品管内部，避免引起交叉污染；氮吹针不回流液体。 2.6 样品处理量：同时处理24个样品，24个样品分为三个通道控制；可同时放置24个50mL离心管或者更小样品管。 2.7 常用样品管： 外径≤30mm，高度≤150mm的各种规格样品管，最大样品管80mL；可兼容15mL，50mL离心管。 2.8 仪器采用钢化玻璃面板，微电脑触控，触感平滑舒适。 2.9 工作模式：手动模式、定时模式。 2.10 每个通道可单独定时与计时。 2.11 微调氮吹口设计：氮吹口位置可左右调节，使仪器适配更多样品管，优化浓缩效率。 2.12 仪器具有低水位检测：水浴液面过低，影响浓缩效率，提醒用户加水。 2.13 仪器设有侧面可视窗，可随时观察样品浓缩情况；仪器设有水浴照明系统。 2.14 水浴温度范围：室温-100℃；温度设置及显示最小刻度：0.1℃。 2.15 温度传感器测量精度：±0.15℃。 2.16 控温方式：PID精确控温；控温准确度：±1.0℃。 2.17 氮吹工作压力：≤100psi；仪器耐受压力：1Mpa。 2.18 高压报警：压力大于100psi报警，提醒用户减小气压。 2.19 漏电保护：仪器使用漏电保护插头，确保仪器使用安全。 2.20 排气扇停止转动报警：确保排气正常，防止有机溶剂蒸气排放到实验室。 2.21 防止玻璃观察窗起雾：采用大功率排气扇，排气扇排气速度1m³/min，防止玻璃观察窗起雾。 2.22 开盖保护：在氮吹浓缩过程中，开盖自动关闭气源，仪器暂停。 2.23 在一个密闭的空间中进行浓缩，利用大功率排风扇和排气管将蒸发的有机溶剂气体直接排放到通风橱，不需要额外占用实验室的通风橱。 | 1 | 台 |
|  | 电子天平 | 1、技术指标： 1）最大称量值125（g） 2）读数精度0.01（mg） 3）重复性0.02≤40000 0.05＞40000 mg 4）线性0.03（mg） 5） 秤盘尺寸ф80mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗 6）圆柱形风罩尺寸ф140×260mm 7）灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃2 仪器特点： 1）全铝合金基座 高强度 抗静电。 2）标配RS232，USB接口。可选配以太网、可接键盘。 3)配置了SCS智能内校功能，LCD超大显示屏。 4）前置水平调节脚和水平指示器。 5）独特的柱形风罩设计可大大减少开关门时的气流扰动，分离式风罩设计便于清洗且不影响天平性能。 6）高性能高集成度的电子线路减少了电子零件数量保证稳定和可靠性的前提下使仪器占地更小。 7）快速响应的电磁力平衡传感器具有耐腐蚀，抗冲击的特点。分体式传感器可维修结构大大降低了客户维护成本 。 8）隔离式的工作模块，是称重室内的工作气流大大降低，实现更快更稳定的称量结果。 9）标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、密度称量、计数、等等多种应用程序。 10）内建密度直读程序，配合密度配件（选 配）可准确测量密度并自动运算结果。 11）IS09001质量管理体系认证，IS014001 环境管理体系认证。 配置清单： 1）主机1台 2）防风罩1个 3）挡风圈 1个 4）秤盘1个 5）电源适配器1个 6) 检测报告1份 7）使用说明书1份 | 1 | 台 |
|  | 电子天平 | 1、技术指标： 1）最大称量值220（g） 2）读数精度0.1（mg） 3）重复性0.1mg 4）线性0.2（mg） 5）秤盘尺寸∮90mm高防腐蚀性不锈钢材 料，秤盘表面光滑便于清洗 6）(WxLxH) 228x381x345 mm 7）风罩高度：255mm 8）灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃ 9）工作温度范围：5-40℃ 10）工作电压100~240V AC50~60HZ ±10% 2、仪器特点： 1）全铝合金基座 高强度 抗静电。 2）标配RS232串口，内部自动校准功能，具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果 。 3）前置水平指示器。 4）隔离式的工作模块，使称重室内的工作气流大大降低，称量数据能更快稳定。 5）高性能高集成度的电子线路减少了电子零件数量保证稳定和可靠性的前提下使仪器占地更小。 6）采用普利赛斯独特MFR电磁力补偿传感器具有耐腐蚀，抗冲击的特点，精确、可靠。 7）分体式传感器可维修结构大大降低了 客户维护成本。 8）标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、密度称量、计数、等多种应用程序。 9） 内置实时时钟功能复合GMP,GLP要求。 10）内建密度直读程序，配合密度配件（选 配）可准确测量密度并自动运算结果。 11）IS09001质量管理体系，IS014001 环境管理体系认证。 配置清单： 1）主机1台 2）防风罩1个 3）挡风圈 1个 4）秤盘1个 5）电源适配器1个 6) 合格证1份 7）使用说明书1份 | 2 | 台 |
|  | 电子天平 | 1、技术指标： 1）最大称量值320（g） 2）读数精度1（mg） 3）重复性1mg 4）线性1.5（mg） 5）秤盘尺寸135×135mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗 风罩高度：35mm 7）灵敏度时间漂移：（10—30℃）2.0ppm/℃ 8）工作温度范围：5-40℃ 2、仪器特点： 1）全铝合金基座 高强度 抗静电。 2）标配RS232串口，自动内部校准功能，具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果 。 3）后置水平调节脚和前置水平指示器。 4）隔离式的工作模块，使称重室内的工作气流大大降低 5）高性能高集成度的电子线路减少了电子零件数量保证稳定和可靠性的前提下，仪器占地更小。 6）快速响应的电磁力平衡传感器具有耐腐蚀，抗冲击的特点。可维修结构大大降低了客户维护成本。 7）标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、计数、等多种应用程序。 8）IS09001质量管理体系认证，IS014001 环境管理体系认证 3、配置清单： 1）主机1台 2）挡风圈 1个 3）秤盘1个 4）电源适配器1个 5) 合格证1份 | 1 | 台 |
|  | 立式高压蒸汽灭菌器 | 技术参数 1.容积：54立升； 2.配置：微电脑控制； 3.电压:220V； 4.功率：2.6KW ； 5.设计压力≥0.3MPA，安全阀起跳压力≥0.29MPA。 | 1 | 台 |
|  | 便携式数显折射仪 | 1、测量范围：0.0 - 53.0% Brix， 2、最小标度：0.1% Brix， 3、精度： ±0.2 % Brix， 4、温度测量范围：10-100℃，温度测量最小刻度：0.1℃， 5、环境温度：10 - 40°C ， 6、测量温度 10 - 100°C， 7、自动温度补偿，温补范围10-100℃， 8、样本量：0.3毫升， 9、测量时间：3 秒， 10、电源：2节7号电池， 11、防水等级：IP65(全身防水，可直接用自来水冲洗)， 12、体积：55(W)×31(D)×109(H)毫米 重量：100公克(不含零件的重量)， 13、带NFC数据传输功能。 | 2 | 台 |
|  | 面筋离心指数测定仪 | 1、细洗涤网规格 200目， 2、粗洗涤网规格 26目， 3、洗杯内径54 mm， 4、洗涤试样量10g （每个洗杯）， 5、洗涤液流量50～56 ml， 6、和面时间1～75 s（数显可调）， 7、洗涤时间1～15 min（数显可调）。 | 1 | 台 |
|  | 食品水分活度计 | 1、产品优点︰AW测量范围：0.000～1.000 ； 2、AW测量误差：AW 在0～0.95范围时,为±0.02； 4、当AW>0.95时,为0.03 ； 5、AW测量时间：环境温度>20℃时为1小时,其余为1.5小时； 6、温度测量范围：0.0～50.0℃； 7、温度测量误差：±0.5℃ ； 8、工作环境：温度：0～40℃ ； 9、湿度：<80%RH ； 10、功率：15W 。 | 1 | 台 |
|  | 温控仪 | 1、测温范围：CU50(-19.9~150℃)， 2、测湿（有效）范围：25~95%RH， 3、精度：温度≤1.0%±1B，温度≤5.0%±1B, 4、工作环境：0~50℃，相对湿度≤85%RH,无腐蚀性及无强电磁辐射场合。 | 6 | 台 |
|  | 干燥皿 | 1. 真空干燥皿，180mm | 2 | 台 |
|  | 铁架台 | 配置： 1、铁架台1个， 2、十字夹2个， 3、烧瓶夹1个， 4、冷凝夹1个， 5、铁三环3个。 | 2 | 台 |
|  | PH计 | 1.测量范围：PH:-1.5~15.50 pH mV:0~±1999mV（自动极性显示）； 2.测量精度：H: ±0.01 mV:±0.1%（F·S）； 3.分辨率：0.01pH、0.1mV、0.1℃； 4.输入阻抗：≥1×1012Ω； 5.稳定性：≤0.01pH/3h； 6.温度补偿范围：-5.0~105.0℃。 | 2 | 台 |
|  | 电热恒温水浴锅 | 1.孔位：六孔。 2.额定功率：1500W。 3.温度均匀度：≤±1℃。 4.温度波动度：≤±0.5℃。 5.控温范围：Rt+10~99.9℃。 6.温度分辨率：0.1℃。 | 3 | 台 |
|  | 旋转蒸发仪 | 1.规格：50～2000A(球磨口冷凝管)， 2.升降方式：电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降， 3.转速范围(rpm)：0～120， 4.加热锅温度范围(℃)：水浴RT～100℃， 5.冷却器：纵型大口径、双重蛇形管， 6.旋转瓶最大容量(L)：2， 7.球磨口收集瓶最大容量(L)：2， 8.总功率(W)：1100。 | 1 | 台 |
|  | 智能马弗炉 | 1.最高温度（℃）：1200； 2.炉膛尺寸W*P*H（mm）：200*300*120； 3.容积(L)：7； 4.电源：220V/50HZ； 5.功率（KW）：5。 | 2 | 台 |
|  | 鼓风干燥箱 | 1.电源电压：220V 50HZ； 2.消耗功率：1500W； 3.控温范围：RT+10～250℃； 4.分辨率：0.1℃； 5.波动度：±0.5℃； 6.显示、控制系统：液晶显示、30段程序控制系统。 7.定时范围：1～9999min。 | 1 | 台 |
|  | 真空干燥箱 | 1.消耗功率：950W； 2.隔板：2PCS； 3.温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃； 4.控温范围：RT+10～250℃； 5.极限真空度（Mpa）：负压 ≥0.080（133pa）. | 1 | 台 |
|  | 万用电炉 | 1.规 格：单联， 2.工作电压(V)：220， 3.功率(W)：1000。 | 4 | 台 |
|  | 生物显微镜 | 1.消色差物镜： 4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）。 2.大视场目镜：WF10X。 3.观察头：平移式双目头。 4.平台：双层活动平台；尺寸140X140mm,移动范围75X45mm。 5.调焦：同轴粗微调，调焦范围30mm,微调格值0.002mm。 6.聚光镜：NA=1.25阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片。 | 1 | 台 |
|  | 封闭电炉 | 1.规 格：单联， 2.最高温度：350℃， 3.功率(W)：1000。 | 1 | 台 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 1、电源电压：220V 50HZ， 2、消耗功率：2000W， 3、控温范围：RT+10～300℃， 4、分辨率：0.1℃， 5、波动度：±0.5℃， 6、内、外尺寸(mm)：450×550×550、595×730×855， 7、隔板：2块， 8、定时范围：1～9999min。 | 2 | 台 |
|  | 均质机 | 1、有效容积：3～400ml， 2、定时范围：0~99.99分种或常开， 3、可变速度：3～12次挤压/秒， 4、拍击间距：0～40mm可调， 5、可储存程序数：3组（任意组合）， 6、整机功率：300W， 7、无菌均质袋：30×17cm， 8、均质袋数量：50只（国产）， 9、样品架尺寸：28×17×18cm， 10、使用环境温度：0~40℃， 11、电源要求：220V/50Hz， 12、外形尺寸 ：380×220×330mm。 | 1 | 台 |
|  | 生化培养箱 | 1、容积(L): 1500 ； 2、控制系统: 微电脑全自动控制、触摸开关操作； 3、显示: 液晶显示温度、湿度； 4、压缩机: 原装进口压缩机； 5、控温范围、波动度: 0～50℃、±1.0℃； 6、温度不均匀度: ≤1.0℃； 7、湿度调节范围、波动度: 50-95℃±2℃（国家行业标准）； 8、升温时间: 10℃升至40℃，小于60分钟； 9、降温时间: 40℃降至10℃，小于60分钟； 10、加热功率: 700W； 11、压缩机功率: 600W； 12、压缩机延时保护时间: 大于3分钟； 13、制冷剂: R134A(无氟制冷)； 14、噪音: ＜70dB； 15、工作方式: 连续运行； 16、工作环境: 温度0～40℃、湿度90%RH以下，无腐蚀性气体； 17、材质: 外观冷轧钢板、腔体304不锈钢； 18、保护功能: 具有超温和传感器异常保护功能。 | 3 | 台 |
|  | 低温生化培养箱 | 1、容积(L): 1500； 2、控制系统: 微电脑全自动控制、触摸开关操作； 3、显示: 液晶显示温度、湿度； 4、压缩机: 原装进口压缩机； 5、控温范围、波动度: -15～50℃、±1.0℃； 6、温度不均匀度: ≤1.0℃； 7、湿度调节范围、波动度: 50-95℃±2℃（国家行业标准）； 8、升温时间: 10℃升至40℃，小于60分钟； 9、降温时间: 40℃降至10℃，小于60分钟； 10、加热功率: 700W； 11、压缩机功率: 600W； 12、压缩机延时保护时间: 大于3分钟； 13、制冷剂: R134A(无氟制冷)； 14、噪音: ＜70dB； 15、工作方式: 连续运行； 16、工作环境: 温度0～40℃、湿度90%RH以下，无腐蚀性气体； 17、材质: 外观冷轧钢板、腔体304不锈钢； 18、保护功能: 具有超温和传感器异常保护功能。 | 1 | 台 |
|  | 恒温水浴锅 | 1.孔 位：六孔， 2.额定功率：1500W， 3.温度均匀度：≤±1℃， 4.温度波动度：≤±0.5℃， 5.控温范围：Rt+10~99.9℃， 6.温度分辨率：0.1℃， | 2 | 台 |
|  | 双层不锈钢台带刹车轮 | 1、不锈钢材质，双层。 | 1 | 台 |
|  | 接种针 | （1）规格：20支/包。 | 1 | 包 |
|  | 酒精灯 | （1）规格：250ml。 | 1 | 个 |
|  | 热水器 | 1、最大容积（L）：60L， 2、加热温度（℃）：30-75， 3、加热功率（w）： 3000W。 | 1 | 台 |
|  | 电磁炉 | 1、额定功率（W）：2200W， 2、能效等级：三级能效。 | 1 | 台 |
|  | 不锈钢锅 | 1、材质：不锈钢， 2、适用炉灶：通用， 3、直径：20CM。 | 2 | 个 |
|  | 移液管 | 1、塑料一次性的。 2、量程在以下三种规格选择：5ml,10ml,25ml。 | 3 | 包 |
|  | 剪刀 | 1、不锈钢，长 18cm。 | 5 | 把 |
|  | 镊子 | 1.不锈钢，长30cm。 | 5 | 把 |
|  | 锥形瓶（三角瓶） | 1、规格：250mL。 | 100 | 个 |
|  | 漏斗 | 1、直径9cm，长颈。 | 100 | 个 |
|  | 试管 | 1、规格：直径18mm，长180mm。 | 200 | 个 |
|  | 试管架 | 1、不锈钢板试管架， 2、40孔，孔径18.5mm。 | 10 | 个 |
|  | 量筒 | 1.玻璃量筒， 2.规格：25ml。 | 10 | 个 |
|  | 荧光定量PCR仪 | 1、外形尺寸：190*220*185mm（L*W*H） 2、检测通量：24孔； 3、适用耗材：0.2ml单管； 4、检测通道数：2； 5、适用荧光素： 1）通道1：FAM、 SYBR Green I等； 2）通道2：HEX, VIC, TET, JOE等； 6、反应体积：20-50μl； 7、变温速度：最大升温速率≥5℃/s，最大降温速率≥3℃/s； 8、温度均匀性：≤±0.25℃； 9、温度精确度：≤±0.2℃； 10、温控范围：35℃-99℃ 11、激发光源：独立大功率LED； 12、温控技术：电磁加热、风冷 13、操作方式：7英寸高清触摸显示屏，可单机运行；同时具备内置液晶触摸屏单机操作和外接电脑操作两种不同的方式； 14、语言支持：支持中/英文双语切换； 15、远程控制：可实现一台主控计算机控制多台仪器； 16、数据导入导出：支持U盘导入导出实验数据。 | 1 | 台 |
|  | 冰箱 | 产品参数 1、类别：三门， 2、总容积(升)：216， 3、能效等级：二级能效， 4、压缩机类型：定频。 | 2 | 台 |
|  | 低温保存箱 | 1.有效容积：≥278升；功率≤240W； 2.外部尺寸：≤736*660*1810(宽深高)； 3.温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在-10℃~-40℃； 4.安全系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警，开机延时保护功能； 5.压缩机：进口品牌压缩机，环保无氟制冷剂； 6.材料：机器箱壳采用冷轧钢板，内胆采用PS板吸附材质有效防菌，并便于用户使用中对内部清洁； 7.碳氢压缩机，首创采用HC冷媒，静音节能环保蒸发器直接做为搁物架，制冷速度更快； 8.安全设计：安全门锁，门锁位于门体上方，方便使用； 9.人性化：抽屉设计，共6个抽屉，方便物品存放； 10.宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用； 11.正常质量保证期： 整机保修一年，压缩机保修三年。 | 1 |  |
|  | 低温保存箱 | 1.有效容积：≥278升；功率≤240W； 2.外部尺寸：≤736*660*1810(宽深高)； 3.温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在-10℃~-40℃； 4.安全系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警，开机延时保护功能； 5.压缩机：进口品牌压缩机，环保无氟制冷剂； 6.材料：机器箱壳采用冷轧钢板，内胆采用PS板吸附材质有效防菌，并便于用户使用中对内部清洁； 7.碳氢压缩机，首创采用HC冷媒，静音节能环保蒸发器直接做为搁物架，制冷速度更快； 8.安全设计：安全门锁，门锁位于门体上方，方便使用； 9.人性化：抽屉设计，共6个抽屉，方便物品存放； 10.宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用； 11.正常质量保证期： 整机保修一年，压缩机保修三年。 | 2 | 台 |
|  | 医用冷藏箱 | 1.有效容积：390L， 2.温度范围：2-8℃， 3.功率（W:380。 | 1 | 台 |
|  | 温湿度监控器 | 1. 温湿度监控，温度范围：-40℃~+85℃。 | 5 | 台 |
|  | 台式高速冷冻离心机 | 1.最高转速≥15,000rpm，RCF≥21,500g，最低转速≤300rpm。 2. 时间设置: 1-99分钟（1分步进），有hold功能（连续运转）。 3.转子和附件均可高压灭菌(121℃，20分钟)，可配备生物安全盖。 4. 具有宽泛的温控范围：-20℃ ℃至 40℃。 5. 自动门锁，储存三种工作参数的程序运转，可在无转子盖的情况下离心。 6.便利的LED显示屏操作。 7. 停机后可选音乐提示功能或无声。 8. 具备瞬时离心功能。 9. 极低的噪音水平：≤50dB。 10.通过CE安全认证（EN61326，61010-1,61010-2-020）。 11.配1.5/2ml×24角转子。 12.配置：1、主机一台，离心力≥21，500g。 2、标准24x1.5/2.0ml角转头，转速≥15,000rpm，离心力≥21,500×g。 | 1 | 台 |
|  | 漩涡振荡器 | 1、电源电压：220V±10%50HZ。 2、电机功率：40W。 3、旋转频率：0—3000转/分。 4、运行方式：圆周。 5、周转直径：5mm。 6、工作时间：5—10分钟/次（间息使用）。 7、外壳钢板喷塑，稳定性能好。 | 1 | 台 |
|  | 移液枪 | 1.手动单道可调移液器。 2. 共5支，量程在以下选择：0.1-2.5ul。0.5-10ul。2-20ul。5-50ul。10-100ul。20-200ul。100-1000ul。1-5ml。1-10ml。 | 5 | 支 |
|  | 移液枪 | 1.手动单道可调移液器。 2. 共5支，量程在以下选择：0.1-2.5ul。0.5-10ul。2-20ul。5-50ul。10-100ul。20-200ul。100-1000ul。1-5ml。1-10ml。 | 5 | 支 |
|  | 移液器吸头 | 1、共5包，量程在以下选择：0.1-2.5ul。0.5-10ul。2-20ul。5-50ul。10-100ul。20-200ul。100-1000ul。1-5ml。1-10ml。 | 5 | 包 |
|  | 掌上离心机 | 1.最大转速：7000rpm。 2.最大相对离心力：2680*g。 3.转子容量：0.2/0.5/1.5/2.0mL×8；0.2mL×32 PCR管或0.2mL×4 PCR 8排管。 4.运行时间：连续运行。 5.电机类型：直流电机。 6.噪声：≤45dB。 | 2 | 台 |
|  | 多样品组织研磨仪 | 1、15秒内最大处理量同时可以处理48个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。 2、可以同时处理48个2ml研磨管,和12个5ml研磨管，8个（7-15）ML研磨管, 2*25ml， 250ML可以任意定做各种规格研磨管。 3、研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2。 4、转速范围：1000rpm-7000rpm。 5、研磨球直径： 0.1-30mm。 6、研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 7、噪音等级： <55db。 8、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 9、配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。 10、具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。 | 1 | 台 |
|  | 恒温水浴锅 | 1.孔 位：六孔， 2.额定功率：1500W， 3.温度均匀度：≤±1℃， 4.温度波动度：≤±0.5℃， 5.控温范围：Rt+10~99.9℃， 6.温度分辨率：0.1℃。 | 1 | 台 |
|  | 紫外线消毒灯车 | 1.灯管材质：石英；功率：30W，每台配2只灯管，总功率：60W。 2.紫外线波长：253.7。 3.绿色双开关，每个开关控制一支灯管。 4.灯臂长度：920mm ,采用双灯管结构双开关，单独使用。 5.箱体展开高度2米，灯臂可垂放，折叠放入箱体，保护灯管。 6.底座配有4个万向轮，可自由移动。 | 1 | 台 |
|  | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1.手轮式快开门结构， 2.304不锈钢材质，自胀式密封圈， 3.自动控制灭菌循环程序， 4.数码窗液晶显示工作状态， 5.超压自泄0.142Mpa， 6.灭菌温度可选设定范围50℃-126℃， 7.灭菌时间可调设定范围0-99h， 8.具有断水保护控制， 9.灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机， 10.容积：75升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW， 11.最高工作压力：0.142Mpa。 | 1 | 台 |
|  | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1.手轮式快开门结构， 2.304不锈钢材质，自胀式密封圈， 3.自动控制灭菌循环程序， 4.数码窗液晶显示工作状态， 5.超压自泄0.142Mpa， 6.灭菌温度可选设定范围50℃-126℃， 7.灭菌时间可调设定范围0-99h， 8.具有断水保护控制， 9.灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机， 10.容积：75升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW， 11.最高工作压力：0.142Mpa。 | 3 | 台 |
|  | 冰柜 | 1、容积：406L， 2、功率：200W。 | 3 | 台 |